使用说明书

本仪器安全性能符合国际标准  IEC 61010-1:2010。

本仪器执行标准 Q/WKD05。

# 性能特点

●适于测量各种接地装置的接地电阻和地电压，还可以测量土壤电阻率及低阻导体的电阻值。

●采用同步检测等先进技术，抗干扰能力强。

●采用数字微处理器，示值准确精度高，稳定可靠。

● 3 1/2LCD大屏幕数字显示，并带有背光及读数锁定功能。

●有二种工作模式，短定时10秒钟和长定时5分钟，当定时时间到后自动锁定读数、停止测试，并伴有声光提示。

●电池符号“      ”显示电量，并具备电池欠压报警功能。

●被测接地极开路或电流极辅助接地电阻大于各量程上限值时，有开路指示符“OPEN”指示。

●操作简单，携带方便。

●具有防震、防尘、防潮结构，适应恶劣工作环境。

# 技术指标

## 接地电阻测量

| 测试档位 | 20Ω档 | 200Ω档 | 2000Ω档 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试电流 | 5mA | 0.5mA | 0.1mA |
| 测量范围 | 0.01～19.99Ω | 0.1～199.9Ω | 1～1999Ω |
| 分辨率 | 0.01Ω | 0.1Ω | 1Ω |
| 基本误差： | ≤±(2%+2d) |
| 地电压引入的测量误差： | ≤±5% AC 50Hz ≤5V |
| 辅助接地电阻≤5kΩ时 引入的测量误差： | ≤±（5%+2d） |

## 地电压测量

●测量范围及误差：(0～19.99)V； ≤±（5% +2d）

●输入阻抗：＞300kΩ

## 其它

●绝缘电阻：  500V   ≥20MΩ

●耐压：  AC 1.5kV    50Hz    1min

●工作温度和湿度：－10℃～ +50℃≤85%RH

●贮存温度和湿度：－15℃～ +55℃≤90%RH

●电源： 8×1.5V(AA,LR6)  电池

●外形尺寸：  255mm(L)×135mm(W)×80mm(D)

●重量：≈0.8kg

注：由于产品不断改进，本说明书的内容和技术参数如有修改，恕不另行通知。

# 仪表外形

| 1 电池盒（背面） | 2 选择开关 | 3 显示屏 | 4 电压极测试孔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 电流极测试孔 | 6 电池指示符 | 7 开路指示符 | 8 电流指示灯 |
| 9 “测试启/停”按钮 | 10蜂鸣器 | 11.状态指示灯 |  |

# 使用方法

## 电池

### 电池配置：

本机可根据客户需要配置 8×1.5V(AA，LR6) 碱性电池。

### 电量检查：

仪表在接通电源工作时，电池的电量由“     ”指示符分级显示，若显示屏出现“     ”欠压符号，表示电池电量不足；若“     ”闪烁且蜂鸣器不停鸣叫，则需要及时更换电池。

换下来的电池，请勿乱扔 , 以免污染环境。

## 地电压测量(见图1)

测试时将E＇被测地极与P＇探针用测试线连接至仪表C2、P2两个测试孔，将选择开关置于AC.V档位，显示屏显示地电压值。

图1

## 接地电阻的测量

●以被测接地极E＇为起点，使电位探针P＇和电流探针C＇三者在一条直线上，并使E＇、P＇间距为15米，P＇、C＇间距也为15米。

●四线法测量时(见图2)，用两根测试线将E＇连到仪表的C2、P2两个测试孔，P＇连到P1测试孔，C＇连到仪表C1测试孔。

图2

●三线法测量时(见图3)，用一根双头测试线将E＇连接到C2、P2测试孔，另两测试线分别将P＇连到P1测试孔，C＇连到仪表C1测试孔。

注意：此时，显示的阻值是被测地极E＇的地电阻与E＇至C2、P2孔之间导线电阻的和。

图3

- 将仪表选择开关置于适当的测试量程。

- 在电阻测量档位，不开启测试电流（电流指示灯不亮）时，显示屏首位显示“1”，后三位熄灭。

- 轻触“测试启/停”键，电流指示灯点亮，表示启动了测试电流, 显示屏显示接地电阻值。

注意：

a. 当显示屏有“OPEN”显示时表示：或被测接地极开路；或测试引线开路；或电流极辅助接地电阻大于5kΩ。此时应检查测试线及其连接，或采取适当方法降低电流极辅助接地电阻值。

b. 为保证测试精度，P＇的位置尽可能靠近E＇、C＇间连线的中点。

小经验：本机有二种工作模式，短定时10秒钟和长定时5分钟，由按下“测试启/停”键的时间长短决定，如果按下“测试启/停”键时间小于2秒，则进入短定时10秒钟模式，如果大于3秒，则进入长定时5分钟模式。

## 土壤电阻率的测量(见图4)

图4

在被测区沿直线将四根金属探针插入地下，相临两根的距离都为“ a ”厘米，探针的埋入深度不宜超过距离“ a ”的1/20。如图4所示的连接方式，分别用四根测试线将四根探针与C1、P1、P2、C2四个测试孔顺序相连。

选择适当量程，轻触“测试启/停”键，电流指示灯点亮，显示屏显示被测区的电阻值R（单位：欧姆）。

被测区的土壤电阻率用以下公式计算：

ρ=2πaR

式中：R：测得的电阻值(Ω)

a：棒与棒间的距离(m)

ρ：被测区的土壤电阻率(Ω·m)

## 导体电阻的测量(见图5)

图5

先将C1、P1的测试端子短接，再将C2、P2的测试端子短接，然后将被测导体接在C1、P1和C2、P2之间。

选择适当量程，轻触“测试启/停”键，显示屏显示被测导体的电阻值。

# 注意事项

●测试完毕后，请将仪表选择开关置于关机档位，即关闭了电源。

●使用仪表时，请确认电池电量是否正常，若出现“      ”闪烁且蜂鸣器不停鸣叫，请及时更换电池。

●仪表在测试期间大约每隔30秒钟检测一次电池电量。

●测量电阻有二种工作模式，短定时10秒钟和长定时5分钟，在短定时状态“Ω”符号不闪烁，在长定时状态“Ω”符号一直闪烁。

●仪表长期不使用，应将电池取出(如使用碱性电池)，避免电池液溢出腐蚀仪表。

●本仪表应避免受潮、雨淋、跌落、暴晒等。存放在无粉尘, 无腐蚀性气体，通风良好的场所。

# 附件

| 名称 | 规格 | 数量 | 备注 | 名称 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 枪式测试线 | 0.8m | 4 | 含鳄鱼夹 | 专用锂电池 | 个 | 1 |  |
| 地极测试线（含绕线架） | 套 | 1 | 15m黑+30m红 | 专用充电器 | 个 | 1 |  |
| 地极探针 | 根 | 2 | 240mm | 说明书，合格证 | 套 | 1 |  |
| 专用塑料仪表箱 | 个 | 1 |  |  |  |  |  |

# 常见现象及说明

| 常见现象 | 说明或处置 |
| --- | --- |
| 开机后无反应，液晶屏无显示。 | 检查电池盒有无电池。 |
|  | 检查电池型号及电池簧片、插座是否接触不良。 |
|  | 检查电池安装极性是否正确。 |
| 液晶屏出现“ ”闪烁且蜂鸣器不停鸣叫。 | 检查电池是否电量不足。 |
| 显示屏首位显示“1”，后三位熄灭，无测试数据。 | 按一下“测试启/停”按钮，电流指示灯应点亮。 |
|  | 无“ OPEN ”字符显示，说明被测试品阻值超过了仪表各量程的上限值。 |
|  | 有“ OPEN ”字符显示时，将四根测试线短路，若显示屏显示无变化，说明测试线断开或没有良好接触；若显示屏显示“000”，说明测试线导通正常，可能是被测接地极开路或电流极辅助接地电阻大于5kΩ。此时应检查接地极是否可靠接地，或采取撒盐、泼水等方法降低电流极辅助接地电阻值。 |
| 测试数据极不稳定或可信度不高。 | 检查接地极是否安全可靠接地。 |
|  | 接地极附近存在强干扰。 |
|  | 检测一个已知阻值的标准电阻，如果阻值偏离太多，通知我公司进行保修或维修。 |

# Text boxes

KD 2571B2

接地电阻表

尊敬的用户：欢迎您使用KD2571B2接地电阻表。为保障您的安全和仪表正常使用，请先仔细读完本说明书再进行操作。

。