上海康登电气科技有限公司

FL-2型0.5级定值分流器的额定电压降为75mV，供在直流电路中，配合75mV量限的磁点系毫伏表，康登智能电流表，安培小时计，库仑计等作测量大电流之用。

此分流器工作与周围空气温度自+20度到+50度及相对温度小于85%，且空气中不含有腐蚀性杂质的环境中。
本分流器适宜于固定的安装在馈流母线排上。接头与母线间的接触面积应清洁平整。分流器的纵轴水平安置，按头的便面位于垂直位置。电位端子接75mV 毫伏表 （例如YK-31智能电流表），此接线是定制的，应符合该毫伏表的要求。

主要技术参数
1、准确度等级：2～4000A；0.5级：5000～30000A；1级。
2、环境条件：-40～+60℃，相对温度≤95%(35℃)。
3、超载性能：额定电流120%，2小时。
4、电压降：50mV60mV70mV100mV
5、负载下发热：温升变化趋于稳定后，额定电流50A以下不超过80℃；额定电流50A以上不超过120℃。

分流器接线示意图

注意事项

一、分流器一次回路的电缆（或铜排）与分流器连接处不允许有人为的接触电阻，二次电压的取样点不能从非取样点取样。
二、实际使用的电流（长时间）建议不超过额定电流的80%。

5~50A分流器

50A分流器

7~100A分流器

150A~200A分流器

300A分流器

400A分流器

500A分流器

600A分流器

750A分流器

1000A分流器

2000A分流器

3000A分流器

20000A分流器