上海康登电气科技有限公司   13817044089  02151098529

I用途：

ZX21系列旋转式电阻箱供直流电路中作可调节阻值之用，具有较低的零值电阻，是一切实验室最常用的仪器，适合学校、工厂和科研单位作电测量和其它实验使用。ZX21系列旋转式电阻箱适用于周围空气温度+10℃~+35℃及相对湿度30~80%时使用。

Ⅱ、主要技术指标：

表1  ZX21系列电阻箱主要技术指标一览表

| 示值 Ω 型号 | × 100M | × 10M | × 1M | × 100k | × 10k | × 1k | × 100 | × 10 | × 1 | × 0.1 | × 0.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZX21 | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 | — |
| ZX21a | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | — |
| 2X21b | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | — |
| ZX21c | — | — | — | — | — | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | 5 |
| ZX21d | — | — | — | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | 2 | — | — |
| ZX21e | — | — | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 1 | — | — | — |
| ZX21f | — | 2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.5 |  |  |  |  |
| ZX21g | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 电压.电流≤ | 500 V | 300 V μ | 300 V | 1.0 mA | 6 mA | 18 mA | 60 mA | 180 mA | 0.6A | 1.0A | 1.5A |

1、调节范围：

ZX21： (0~9）×（0.1~10k）Ω  ＝0~99.9999 kΩ

ZX21a:（0~10）×（0.1~10k）Ω ＝0~111.1110 kΩ

ZX21b：（0~9）×（0.1~10k）Ω ＝0~99.9999 kΩ

ZX21c：（0~10）×（0.01~1k）Ω＝0~11.11110 kΩ

ZX21d：（0~10）×（1~100k）Ω ＝0~1.111110MΩ

ZX21e：（0~10）×（10~1M）Ω   ＝0~11.11110MΩ

ZX21f：（0~10）×（100~10M）Ω  ＝0~111.1110MΩ

ZX21g：（0~10）×（1k~100M）Ω ＝0~1.111110GΩ

2、零值电阻：30±5mΩ

3、电阻箱的基本误差如下表1规定：

4、每档电阻容许通过电流见表1：

5、电阻箱电路与外壳之间的绝缘强度，经得住频率为50赫兹，2000伏交流电的作用，历时1分钟。

6、电阻箱电路与外壳之间的绝缘电阻不少于1000兆欧。

7、电阻箱重量约1.3公斤；尺度为200×150×110mm

Ⅲ、使用注意事项：

- 正确使用电阻箱时应先旋转一下各组旋钮，使内阻接触稳定可靠。

- 电阻箱在使用中绝不应超过规定的最大允许电流值。

- 当只需小电阻值变化时，则将线接到“0”和另一小示值接线柱，可以减小电阻箱内的引线电阻。

- 电阻箱应放在有遮蔽的房间内，空气温度从+10℃~40℃相对湿度在80%以下不应含有能引起腐蚀的有害杂质。

Ⅳ、附则：

1、随产品一起供应的文件包括有：

⑴装箱单

⑵产品使用说明书

⑶产品合格证明书

2、本电阻箱按照ZBY162—83国家专业标准制造。

3、电阻箱的保证期限自出厂日期起十二个月。

上海康登电气科技有限公司   13817044089  02151098529

ZX21系列旋转式电阻箱

使

用

说

明

书