KD2005S双通道直流电阻测试仪

使用说明书

上海康登电气科技有限公司

一、概述

变压器的直流电阻是变压器制造中半成品、成品出厂试验、安装、交接试验及电力部门预防性试验的必测项目，能有效发现变压器线圈的选材、焊接、连接部位松动、缺股、断线等制造缺陷和运行后存在的隐患。为了满足变压器直流电阻快速测量的需要，仪器采用全新电源技术，具有体积小、重量轻、输出电流大等特点。整机由单片机控制，自动完成自检、数据处理、显示等功能，具有自动放电和放电指示功能。仪器测试精度高，操作简便，可实现变压器直阻的快速测量。

KD2005S双通道直流电阻测试仪是专为三芯五柱大型变压器温升测量而设计，充电和测量速度快，能满足变压器温升试验对时间的要求，双通道测量，实时采样，打印输出，使温升试验不再成为难题。

二、安全措施

- 使用本仪器前一定要认真阅读本手册。

- 仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用常识。

- 本仪器使用应避开雨淋、腐蚀气体、尘埃过浓、高温、阳光直射等场所。

- 仪表应避免剧烈振动。

- 对仪器的维修、护理和调整应由专业人员进行。

- 测试完毕后一定要等放电报警声停止后再关闭电源，拆除测试线。

- 测量无载调压变压器，一定要等放电指示报警音停止后，切换档位。

- 在测试过程中，禁止移动测试夹和供电线路。

三、性能特点

- 仪器输出电流大，电压高。

- 双通道测量，同时测量两个电阻值。

- 具有完善的保护电路，可靠性强。

- 卧式结构，便于变压器厂现场操作。

- 具有音响放电报警，放电指示清淅，减少误操作。

四、技术指标

- 高压侧输出电流：<15mA、40mA、200mA、1A、5A、

低压侧输出电流：2A、5A、10A、20A

- 量程：

高压侧：

        - 1mΩ～2Ω   （5A）

        - 5mΩ～10Ω   （1A）

        - 100mΩ～50Ω   （200mA）

        - 1Ω～250Ω   （40mA）

        - 10Ω～20kΩ   （<15mA）

低压侧：

        - 100μΩ～500mΩ  （20A）

        - 200μΩ～1Ω   （10A）

        - 1mΩ～1.6Ω   （5A）

        - 5mΩ～4Ω   （2A）

- 准确度：±(0.2%+2字)

- 分辨率：0.1μΩ

- 工作温度：0～40℃

- 环境湿度：≤90%RH，无结露

- 工作电源：AC220V±10%，50HZ±1HZ

- 外形尺寸：441*450*177(mm)

- 净重：17.6KG

- 测试线长度： 标配10米  长度可以定制

五、操作说明

（一）仪器前面板见图一。

图一

- 开关：此开关为电源开关，I按下表示开机，O按下表示关机。

- 显示器：800×480点阵液晶显示器，显示菜单和测量结果。

- 打印机：打印测试结果。

（二）仪器后面板见图二。

图二

- ： 接地柱，为仪器外壳接地用，属保护地。

- 电源：220V交流电输入口，向整机供电，供电规格AC220V±10%，50Hz。

- Il+、Il-：低压侧电流输出端子。

- IH+、IH-：高压侧电流输出端子。

- VL+、VL-：低压侧电压输入端子。

- VH+、VH-：高压侧电压输入端子。

A、打开电源开关，开机界面如下：

测品信息按按钮输入信息后按输入完成，（输入汉字需输入全拼）

- 高压侧电流档位按、这两个按钮在电流<15mA、40mA、200mA、1A、5A、之间选择电流。低压侧电流档位按、这两个按钮在电流2A、5A、10A、20A之间选择电流。。

高压相别按、这两个按钮在相别AB、BC、CA、AO、BO、CO之间进行选择。

低压相别按、这两个按钮相别ab、bc、ca、ao、bo、co之间进行选择。

温升时间按、这两个按钮在15s、30s、45s、60s之间选择。

折算温度按、这两个按钮在20.0（Cu）、75.0（Cu）、90.0（Cu）、115.0（Cu）、120.0（Cu）、145.0（Cu）、20.0（Al）、75.0（Al）、90.0（Al）、115.0（Al）、120.0（Al）、145.0（Al）之间选择，

绕组温度按输入温度后按确认，

分接位置按输入分接位置后按确认

B、按“高压测量”按钮选择高压测量，设置完后点击“开始测试”按钮，进入测试，测试结果界面显示如下：

C、按“低压测量”按钮选择低压测量，设置完后点击“开始测试”按钮，进入测试，测试结果界面显示如下：

D、同时按下“高压测量”按钮、“低压测量”按钮进行高低压同测，设置完后点击“开始测试”按钮，进入测试，测试结果界面显示如下

按“本机存储”按钮进行数据存储，

按“U盘拷贝”按钮进行U盘存储，

按“打印数据”按钮打印测试结果，

按“测试”按钮进行重复测试，

按“退出测试”按钮退出测试，回到开机界面。

D、选择温升时间进行测量时，选好时间后，按开始测试进入以下界面

先根据提示按“启动定时器”按钮，然后再根据提示按“启动测试电流”按钮。进入测量界面

E、按“数据查询”按钮，进入如下图所示界面

按“U盘拷贝”按钮进行U盘存储，

按“返回主页”按钮退出数据查询界面，返回开机界面。

按“打印数据”按钮打印当前组数据

按、这两个按钮进行上一组、下一组数据查询

按“内存管理”按钮进入如下图所示界面

按“删除本组”按钮删除当前组数据

按“删除全部”按钮删除全部存储数据

按“取消删除”按钮返回到数据查询界面

F、选择温升测量时根据选择的温升时间自动打印测试结果。

六、测试与接线方法

本机与试品接线：把被测试品通过专用电缆与本机的测试接线柱连接，连接牢固，同时把地线接好。

a 、单通道测量的接线方法如下图所示。

1

V1+

I1+

a	b	c

单通道测量接线图

b、双通道测量的接线方法如下图所示

I1+    I1-

a	b	c

双通道测量高压RAO、低压Rac接线图

七、注意事项

- 必须要等放电结束，报警声停止后，再进行拆线，否则危险。

- 在测量无载调压变压器时，倒分接前一定要复位放电，报警声停止后，方可切换分接点。

- 选择电流时要参考测试量程，不得超量程和欠量程使用。超量程使用时，由于电流不能达到设定值，仪器一直处在“正在充电”状态。

- 用助磁法时注意量程。因为高压线圈并联和串联，在整个测试回路加入了1.5倍的高压线圈电阻，选择量程时要计算在内。如果超量程使用输出电流无法达到设定值或输出电流不稳定。

- 助磁法三条线的短接点在放电完毕后拆线时，可能有剩余电流，拆除时可能会打火放电，此属正常现象。

八、售后服务

仪器自购买之日起一年内，属于公司的产品质量问题免费维修，终身提供保修和技术服务。如发现仪器有不正常情况或故障请与公司及时联系，以便为您安排最便捷的处理方案，并为您提供最快的现场服务。

九、仪器成套性

| 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 主 机 | 台 | 1 |
| 测 试 线 | 套 | 1 |
| 电 源 线 | 根 | 1 |
| 操作手册 | 本 | 1 |
| 合 格 证 | 个 | 1 |
| 保 险 管 | 支 | 2 |
| 打 印 纸 | 卷 | 1 |
| 装 箱 单 | 个 | 1 |
| 地 线 | 根 | 1 |
| 串 口 线 | 根 | 1 |
| 试 品 | 个 | 1 |

# Text boxes

O

C

B

A

I2+

I2-

V2-

V2+

V1+

I1-

O

C

B

A

I2-

I2+

V2+

V2-

V1+

V1-